ООО «Лабораторные Технологии»

Пробоотборный контейнер

ПГО-400 В

Паспорт совмещенный с Руководством по эксплуатации

Обозначение документа: ПСРЭ.ПГО-400В.001

ТУ.4318-013-62222403-2016

Оглавление

1. Назначение изделия	3

2. Технические характеристики	3

3. Комплект поставки	3

4. Требования безопасности	4

5. Подготовка пробоотборника к работе и порядок работы	4

5.1 Подготовка	4

5.2 Отбор проб	4

6. Возможные неисправности и способы их устранения	6

7. Гарантии изготовителя	6

8. Маркировка	6

9. Условия транспортирования	6

10. Условия хранения	6

11. Срок службы и утилизация	7

12. Свидетельство о приемке	7

13. Пневматические испытания	7

14. Свидетельство об упаковывании	8

15. Инструкция «Пробоотборники типа ПГО. Пневматические испытания на прочность и герметичность»	8

16. Сведения о рекламации	8

1. Назначение изделия

Пробоотборные контейнеры типа ПГО-400 В предназначены для отбора проб природного газа, используемого в качестве сырья и/или топлива промышленного и коммунально-бытового назначения, в том числе получаемый при регазификации сжиженного природного газа по ГОСТ 31370-2008 «Газ природный. Руководство по отбору проб».

2. Технические характеристики

| № | Наименование параметра | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление | до 5,0 | МПа |
| 2 | Испытательное давление | 6,0 | МПа |
| 3 | Рабочий объём | 500 | см³ |
| 4 | Материал пробоотборника | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632-2014 |
| 5 | Габаритные размеры контейнера (без защитных ограждений) | 355×90×57 | мм |
| 6 | Габаритные размеры защитных ограждений | 120х108х108 | мм |
| 7 | Резьба присоединительная | G1/2˝ | ГОСТ 6357-81 |
| 8 | Масса | 1,9 | кг |
| 9 | Герметичность | Утечка не допускается | - |
| 10 | Температура отбора проб | -35…+80 | °С |
| 11 | Климатическое исполнение | УХЛ1 | ГОСТ 15150-69 |
| 12 | Срок службы | 5 лет | - |
| 13 | Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев | - |

*Присоединение: Резьба трубная цилиндрическая наружная G1/2˝ ГОСТ 6357-81

3. Комплект поставки

| № | Наименование продукции | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробоотборный контейнер ПГО-400 В | 1 |
| 2 | Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 1 |
| 3 | Гайка-заглушка G1/2˝ | 1 |
| 4 | Прокладка присоединительная | 1 |
| 6 | Защитные ограждения | 2 |
| 7 | Паспорт (настоящее РЭ) | 1 |
| 8 | Упаковка | 1 |

*Допускается изменение комплектации по договору поставки.

4. Требования безопасности

Пробоотборные контейнеры не предназначены для отбора и хранения проб сжиженного этилена.

Запрещается вносить изменения в конструкцию пробоотборника, осуществлять приварку, врезку и установку устройств, нарушающих целостность пробоотборника.

4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация пробоотборного контейнера ПГО в случаях:

-если величина значений давления и (или) температуры выходят за пределы, указанные в паспорте;

-при выявлении неисправностей установленной арматуры;

-при обнаружении в контейнере или его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

-по истечению срока очередного испытания;

-по истечению установленного срока службы.

4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы контейнера, находящегося под давлением проведение ремонтных работ и работ, связанных с устранением негерметичности фланцев и других соединений.

4.3. В эксплуатирующей организации, где используется пробоотборный контейнер ПГО, должны быть разработаны и утверждены инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях.

4.4. Слитые жидкости из контейнера должны быть утилизированы в строго отведенных местах.

Рис.1 - Эскиз пробоотборного контейнера ПГО-400 В: 1-корпус, 2-фланец, 3-прокладка, 4-гайка, 5-вентиль, 6-гайка-заглушка.

5. Подготовка пробоотборника к работе и порядок работы

5.1 Подготовка

Пробоотборные контейнеры подлежат визуальному осмотру перед каждым отбором проб.

Поверхность пробоотборника не должна иметь вмятин, трещин и других дефектов, влияющих на качество отбираемого продукта.

5.2 Отбор проб

ВНИМАНИЕ! При закручивании вентиля используйте только ручную силу, без применения инструментов.

Порядок отбора проб природного газа осуществляется по ГОСТ 31370 методом вакуумирования баллона. Рекомендуемая схема расположения оборудования показана на Рис.2. Перед вакуумированием с помощью вакуумметра проверяют вентили для обнаружения утечек, чтобы быть уверенными в герметичности вентилей.

Рис.2 - Схема отбора проб методом вакуумирования баллона: 1-точка отбора проб; 2-шаровой кран;, 3, 4 – вентили; 5-сброс газа; 6-вентиль баллона; 7-баллон.

5.1. Устанавливают баллон для отбора проб, как показано на Рисунке 2.

5.2. Полностью открывают кран 2 и вентиль 3, заполняя пробоотборную линию исследуемым газом. Закрывают кран 2 и вентиль 3, частично открывают сбросной вентиль 4 и медленно выпускают исследуемый газ через линию сброса 5. После сброса давления до атмосферного закрывают сбросной вентиль 4.

5.3. Повторяют процедуру п.5.2 в зависимости от давления в точке отбора исследуемого газа в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1 – Количество циклов заполнения – выпуска пробоотборного контейнера в зависимости от абсолютного давления в точке отбора проб.

| Конечное давление в баллоне, МПа | Число циклов продувки |
| --- | --- |
| От 0,1 до 0,2 включ. Св. 0,2 до 0,4 включ. Св. 0,4 до 0,6 включ. Св. 0,6 до 1,0 включ. Св. 1,0 до 3,5 включ. Св. 3,5 | 13 08 06 05 04 03 |

5.4. Полностью открывают кран 2 и вентиль3.

5.5. Медленно открывают вентиль баллона 6, повышая давление в баллоне до давления в пробоотборной линии.

5.6. Закрывают вентиль баллона 6, кран 2 и вентиль 3.

5.7. Открывают вентиль 4, чтобы снизить давление в пробоотборной линии до атмосферного.

5.8. Отсоединяют баллон с пробой исследуемого газа от пробоотборной линии.

5.9. Проверяют на отсутствие утечек, погружая вентиль баллона 6 в воду, или, используя пенный раствор.

5.10. После проверки герметичности удаляют досуха воду или пенный раствор с вентиля баллона.

5.11. Закрывают вентиль баллона заглушкой.

5.12. Хранение проб осуществлять в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией на расстоянии не менее 1 метр от отопительных приборов. Для предотвращения выброса части пробы в помещении лаборатории гайки-заглушки снимать в вытяжном шкафу.

Все дальнейшие манипуляции производятся в соответствие с требованиями ГОСТ 31370.

6. Возможные неисправности и способы их устранения

| № | Причина | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утечка пробы в резьбовом соединении | Недостаточная герметичность | Подтянуть соединение или заменить прокладку |
| 2 | Нарушение герметичности вентиля | Износ, дефект вентиля | Заменить вентиль |
| 3 | Вентиль не открывается | Засор, повреждение | Очистить или заменить |

*При невозможности устранения неисправности эксплуатация запрещается.

7. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие пробоотборных контейнеров ПГО-400 В требованиям ТУ 4318-013-62222403-2016 и отбору проб по ГОСТ 31370, работу пробоотборников при соблюдении условий эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Хранение на складах осуществляется при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента передачи товара потребителю.
Назначенный срок службы при соблюдении условий хранения и эксплуатации — 5 лет.

Гарантия не распространяется на резьбовые соединения.

8. Маркировка

Маркировка включает:

- наименование изделия;

- заводской номер;

- рабочее давление;

- дату изготовления.

*Маркировка наносится методом штамповки или лазерной гравировки.

9. Условия транспортирования

- Пробоотборные контейнеры транспортируются в упаковке, защищающей от механических повреждений и попадания влаги.

- Разрешается транспортирование всеми видами транспорта при соблюдении правил:

  - температура окружающей среды: -40…+50°С;

  - вибрация и удары минимизированы;

  - пробоотборные контейнеры должны быть закреплены так, чтобы исключить их перемещение и падение.

- Перевозка проб газов в контейнерах допускается только при соблюдении требований ГОСТ 31370, Правил перевозки опасных грузов.

10. Условия хранения

1.	Хранение пробоотборных контейнеров осуществляется в помещениях:

o	с приточно-вытяжной вентиляцией;

o	без агрессивной среды (газы и пары, вызывающие коррозию);

o	при температуре: -35…+80°С и относительной влажностью ≤ 80%.

2.	Контейнеры следует располагать не ближе 1 м от отопительных приборов.

3.	Для длительного хранения рекомендуется хранить пробоотборные контейнеры со снятыми вентиляционными заглушками, полностью очищенными от продукта.

11. Срок службы и утилизация

1.	Назначенный срок службы пробоотборных контейнеров ПГО-400 В — 5 лет при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

2.	После истечения срока службы или по результатам испытательного контроля:

o	Пробоотборные контейнеры подлежат утилизации:

Требования охраны окружающей среды для пробоотборных контейнеров ПГО не предъявляются, так как они при испытании, хранении, транспортировке, эксплуатации и утилизации не приносят вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека.

Контейнеры ПГО, отработавшие срок службы и (или) по результатам очередного испытания определены как невозможные для дальнейшей эксплуатации должны быть утилизированы в соответствии с действующими санитарными нормами

детали и узлы должны быть отсортированы и переданы в пункты приема по переработке или утилизации.

3.	Пробоотборные контейнеры, не пригодные к эксплуатации, не подлежат повторному использованию для отбора и хранения проб природного газа.

12. Свидетельство о приемке

Пробоотборный контейнер ПГО-400 В заводской номер _________ соответствует требованиям ТУ 4318-013-62222403-2016, отбору проб по ГОСТ 31370, руководству по эксплуатации, совмещенному с паспортом и признан годным к применению.

Вентиль запорный игольчатый ВИ-64-6 заводской номер ____________ соответствует требованиям ТУ 3742-007-62222403-2016 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

| Дата изготовления | ______________ |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОТК МП | ______________ (подпись) | Прокофьев А.Н. (расшифровка) |

13. Пневматические испытания

До ввода в эксплуатацию и при эксплуатации пробоотборные контейнеры типа ПГО должны проходить пневматические испытания. Среда — воздух или азот.

Частота проведения пневматических испытаний для пробоотборных контейнеров типа ПГО изготовленных по ТУ 4318-013-62222403-2016 в соответствии с инструкцией «Пробоотборники типа ПГО. Пневматические испытания на прочность и герметичность» составляет 1 раз в год.

| Испытания произвел: Начальник ОТК МП | _________________ (подпись) |  | ПрокофьевА.Н. (расшифровка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения испытаний | _________________ |

14. Свидетельство об упаковывании

Пробоотборный контейнер ПГО-400 В заводской номер ___________ соответствует требованиям ТУ 4318-013-62222403-2016, отбору проб по ГОСТ 31370, руководству по эксплуатации, совмещенному с паспортом и признан годным к применению.

Вентиль запорный игольчатый ВИ-64-6 заводской номер _____________ соответствует требованиям ТУ 3742-007-62222403-2016 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

| Дата упаковывания | ______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковывание произвел | ______________ (подпись) | МатвееваН.П. (расшифровка) |

15. Инструкция «Пробоотборники типа ПГО. Пневматические испытания на прочность и герметичность»

Пройдите по ссылке в QR, для ознакомления с инструкцией пневматических испытаний пробоотборников типа ПГО на прочность и герметичность (данная инструкция распространяется также на пробоотборные контейнеры ПГО-400 В):

Также Инструкция «Пробоотборники типа ПГО. Пневматические испытания на прочность и герметичность» размещена на официальных сайтах компании:

•	www.laboff.ru

16. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей, влияющих на работу в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»

г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Ленинградская, 12А

Тел.: (8313) 36-76-13